Руководство по эксплуатации
Анемометр VA-AM8021М

Уважаемый Пользователь, мы благодарим Вас за выбор анемометра VA-АM8021М торговой марки V&A   .

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, которая содержит необходимую информацию об использовании прибора.

Начало работы с прибором означает, что Вы ознакомились с информацией изложенной в руководстве по эксплуатации изделия и уяснили правила эксплуатации прибора.

Спасибо за Ваш выбор!

1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Неправильное использование термоанемометра (далее прибор) может привести к неточным измерениям и/или поломке прибора. Для правильного использования данного прибора, пожалуйста, придерживайтесь инструкций, изложенных в этом руководстве по эксплуатации. Храните это руководство по эксплуатации для будущего использования.

- Перед началом использования прибора внимательно и до конца ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве по эксплуатации.

- Используйте прибор только для предусмотренного производителем назначения, описанного в этом руководстве по эксплуатации.

- Не используйте и не храните прибор в условиях пара, повышенной влажности или температуры, конденсации, пыли, под прямыми солнечными лучами, вблизи аппаратуры, которая производит сильное электромагнитное поле, в местах, где может произойти контакт с водой, а так же иных условиях указанных в разделах 6 и 10 данного руководства по эксплуатации.

- Прибор не предназначен для частичного или полного погружения в воду.

- Не используйте прибор при наличии видимых повреждений или отсутствии каких-либо пластиковых деталей. Не используйте прибор, если задняя стенка плохо закреплена или отсутствует.

- Не роняйте и не подвергайте прибор ударам или вибрациям.

- Следите за чистотой прибора.

- Между выключением и включением прибора необходимо выждать интервал 5 секунд.

- Замену батареи питания производите только при выключенном приборе. Если прибор временно не используется извлеките из него батарею питания.

- Ежегодно проводите поверку прибора.

- При нарушении в работе или обнаружении ошибки не используйте прибор. Если прибор нуждается в обслуживании или ремонте, обратитесь в сервисный центр. Самостоятельно не разбирайте и не модифицируйте прибор.

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

2.1 Назначение и функции прибора

Прибор предназначен для измерения скорости воздушного потока, температуры, влажности воздуха и объема воздушного потока.

Функции прибора: автоматический диапазон измерений; фиксация текущего, максимального и минимального значений измерений; шесть единиц измерения скорости потока воздуха; измерение температуры воздуха в градусах Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F); подсветка дисплея; автоматическое отключение; индикатор низкого заряда батареи.

2.2 Комплектность

Комплект поставки прибора:

● Анемометр – 1 шт.

● Элемент питания 1,5V ААА – 2 шт.;

● Руководство по эксплуатации – 1 экз.;
● Паспорт – 1 экз.;

● Методика поверки – 1 экз.;

● Гарантийный талон – 1 экз.;
● Упаковочная тара – 1 шт.

2.3 Условия эксплуатации

- Температура и влажность при работе с прибором должны соответствовать п.3 данного руководства;

- При эксплуатации в помещении не должно быть пыли, газов, паров щелочей и кислот, аппаратуры с сильным электромагнитным полем;

- Не допускается падения и воздействия вибрации на прибор;

- После пребывания прибора в предельных условиях (транспортировка, хранение, несоответствие условиям окружающей среды условиям эксплуатации) время выдержки прибора в нормальных условиях не менее 2-х часов перед началом эксплуатации;

- Иные условия эксплуатации, хранения и транспортировки должны соблюдаться согласно разделам 1, 6, 10 данного руководства.

2.4 Подготовка персонала

Специальной подготовки обслуживающего персонала при работе с прибором не требуется.

3. МЕТРОЛОГИЧНСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 1 до 30 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с, в диапазоне: - от 1 до 4,9 м/с включ. - св. 4,9 до 30 м/с включ. | ±(0,05 V+0,2) ±(0,05 V+2) |
| Диапазон измерений температуры, °С | от -20 до +60 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °С | ±2 |
| Диапазон измерений относительной влажности, % | от 10 до 90 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности, %, в диапазоне: - от 10 до 79,9 % включ. - св. 79,9 до 90 % включ. | ±3 ±5 |
| 1) V – измеренное значение скорости воздушного потока, м/c |  |

Таблица 2 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более | 25×175×50 |
| Масса, кг, не более | 0,085 |
| Условия измерений: - температура окружающей среды, ℃ - относительная влажность воздуха, % | от -20 до +60 от 10 до 90 |

Таблица 3 – Показатели надежности

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Средняя наработка на отказ, ч | 30000 |
| Средний срок службы, лет | 8 |

Таблица 4 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | - |
| Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже | 0.0.1 |
| Цифровой идентификатор ПО | - |

4.УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

4.1 Конструкция прибора
1.Крыльчатка. 
2.Датчик температуры и влажности.

3.Кнопка включения/выключения прибора и подсветки дисплея.
4.Кнопка UNIT - используется для установки единиц измерения.

5.Кнопка HOLD/MAX/MIN/ – используется для просмотра максимального/минимального значений в процессе измерения и удержания показаний на дисплее.

6.Кнопка VEL/FLOW/AREA – используется в режиме измерения расхода воздуха.

7.Дисплей – отображает результаты измерения и различные символы.

1

3

7

6

5

4

2

4.2 Порядок работы

Подготовка прибора к работе

После пребывания прибора в предельных условиях (транспортировка, хранение, несоответствие условиям окружающей среды условиям эксплуатации) время выдержки прибора в нормальных условиях не менее 2-х часов перед началом эксплуатации.

Исключите загрязнение крыльчатки.

Измерение скорости воздушного потока, температуры, влажности воздуха

1. Включите прибор удерживая кнопку включения прибора.

2. На дисплее должен отображаться символ VEL. Держите прибор перпендикулярно направлению потока воздуха таким образом, чтобы направление потока воздуха беспрепятственно воздействовало на заднюю панель крыльчатки. Полученные значения считывайте с экрана дисплея.

4. Для изменения единиц измерения скорости ветра используйте кнопку Unit.

5. Для изменения единиц измерения температуры нажмите и удерживайте кнопку Unit.

6. После измерения выключите прибор.

Измерение расхода воздуха

1. Включите прибор удерживая кнопку включения прибора.

2. Нажмите и удерживайте кнопку VEL/FLOW/AREA, добейтесь появления на дисплее символа AREA. С помощью кнопок    ,     , VEL/FLOW/AREA задайте площадь поперечного сечения воздуховода и единицы измерения.

3. Вновь нажмите и удерживайте кнопку VEL/FLOW/AREA для выхода из режима AREA, добейтесь появления на дисплее символа FLOW кратковременными нажатиями на кнопку VEL/FLOW/AREA.

4. Держите прибор перпендикулярно направлению потока воздуха таким образом, чтобы направление потока воздуха беспрепятственно воздействовало на заднюю панель крыльчатки. Полученные значения считывайте с экрана дисплея.

5. Для изменения единиц измерения используйте кнопку Unit: CMM - м³/мин, СFM - кубический фут/м, CMS - м³/с.

6. После измерения выключите прибор.

4.3 Функции прибора

Автоматическое отключение прибора

Если после включения прибора в течение 15 минут с ним не производилось никаких действий, то он автоматически отключится.

Фиксация максимального и минимального значений измерения

В процессе измерения нажмите и удерживайте кнопку MAX/MIN для просмотра максимального и минимального значений измерения.

Фиксация текущего значения измерения

В процессе измерения нажатием кнопки Hold можно зафиксировать на дисплее текущее значение измерения. Повторное нажатие кнопки Hold вернет прибор в обычный режим измерения.

Подсветка дисплея

Для включается/выключения подсветки нажмите кнопку включения прибора, когда прибор включен.

5.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Замена батарей

Для предотвращения погрешностей измерения, необходима замена батареи, как только на дисплее отображается низкий заряд батареи. Для этого:

1. Выключите прибор.

2. Снимите крышку батарейного отсека, находящегося на тыльной стороне прибора, открутив шуруп.

3. Извлеките использованные батареи.

4. Установите новые батареи.

5. Установите крышку батарейного отсека на место.

5.2 Чистка прибора

Перед чисткой выключите прибор.

Для чистки прибора используйте чистую сухую или увлажненную мягкую тряпочку. При чистке прибора запрещается использование каких-либо средств по уходу содержащих    в    своем    составе химические или абразивные вещества, растворители, бензин, ацетон и т.д.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке прибор должен находиться в упаковке, при хранении товар может от нее не освобождаться (следует предпринять меры для сохранения упаковки для последующего использования). Транспортирование производится любым видом транспорта при условии защиты прибора от воздействия атмосферных осадков. При транспортировке     должно     быть     исключено    воздействие

ударных нагрузок.

Прибор должен транспортироваться и храниться при температуре от -20оС до +60оС, влажности не более 90%.

В помещении для хранения не должно быть пыли, веществ вызывающих коррозию металла. На прибор не должно оказываться механического давления.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема  электрического  и  электронного  оборудования

для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Заводской номер прибора

на основании первичной поверки признан годным и допущен к применению.

| № п/п | Дата поверки | Подпись и клеймо |
| --- | --- | --- |

9. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценных металлов в приборе не содержится.

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Просим Вас при покупке изделия проверить правильность оформления гарантийного талона. Гарантийный талон входит в комплект с прибором. Все графы гарантийного талона должны быть четко и правильно заполнены, а записанные в них данные должны соответствовать данным о Вашем изделии, фирме продавце и дате продажи. На гарантийном талоне обязательно должна быть проставлена печать торгующей организации.

При отсутствии или неправильном оформлении Гарантийного талона, гарантия не будет иметь силу. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.

Условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

11. ПРОЧЕЕ

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические характеристики.

Комплектность прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.

Производитель не несет ответственности за неверное понимание информации, которая изложена в данном руководстве по эксплуатации.

Торговый знак               является зарегистрированным и защищенным. Исключительное право на его использование принадлежит правообладателю и охраняется законом.

Сайт: www.va-rus.ru